东北石油大学紫外可见分光光度计采购项目

竞争性谈判公告

黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司对东北石油大学紫外可见分光光度计采购项目进行竞争性谈判采购，欢迎有能力的供应商报名参加。

一、项目名称：东北石油大学紫外可见分光光度计采购项目

二、项目编号：NEPUFS18028

三、采购方式：竞争性谈判

四、招标控制价：10万元，参与竞争供应商投标报价超出招标控制价的投标无效。

五、采购内容：紫外可见分光光度计一台。具体要求详见附件一。

六、供货期：自签订合同签订之日起90日内供货、安装、调试完毕并交付使用。

七、质量要求：符合国家相关标准及东北石油大学具体要求。

八、供应商资格条件

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外，还应符合下述资格条件：

1、具有有效的《营业执照》（要求具有符合本次招标内容的经营范围）；

2、为保证专业的技术支持及售后服务，投标人必须提供所投产品的合法来源渠道证明文件（经销协议或代理协议均可），否则投标无效。

注：1、本项目不接受联合体投标。

2、本项目接受进口产品投标。

3、投标语言：中文。

4、参加本项目投标的不同投标人之间不得存在以下情形之一：

（1）彼此存在投资与被投资关系的；

（2）彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；

（3）彼此的法定代表人为同一人。

九、投标须知

1、公示开始时间：2018年10月18日

2、购买竞争性谈判文件方式及时间：

潜在供应商请于2018年10月18日至2018年10月22日（法定节假日除外），每日上午8时00分至11时30分，下午13时至17时30分（北京时间）在黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司进行购买竞争性谈判文件，逾期不予受理。文件售价500元（不含税），售后不退。

4、开标时间：2018年10月26日09时。

十、成交人领取成交通知书前，需向招标代理机构缴纳招标代理费叁仟元整（不含税），否则成交通知书不予发放，由于延迟领取成交通知书导致的后续事宜由成交单位自行负责。

本项目成交通知书发放后即视为代理公司工作任务结束，若因投标单位自身原因提出弃标或采购人原因取消项目后续工作的或其他原因导致的项目取消的，招标代理费不予退还，投标单位自行考虑此费用损失及风险，由此引起的责任由采购人及成交单位双方解决，与代理机构无关。

十一、联系方式

招标人：东北石油大学

地址：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号

联系人：李老师

联系电话：0459-6504562

招标代理机构：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

地址：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司（黑龙江省大庆市高新区外包园A3楼2单元602）

联系人：侯女士

联系电话：0459-8972049

东北石油大学

黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

2018年10月17日

附件一：项目需求

紫外可见分光光度计招标参数：

1.环境温度：10-35℃

2.相对湿度：20-80%

- 3.电源：AC 220V ±10%，50Hz

4.非球面光学元件保证最佳的成像质量。

5.光学元件使用石英涂层和特殊密封技术处理，能够长期耐受恶劣实验室气氛的腐蚀。

6.预调光源，独立灯室。

7.光源开关由软件控制。

8.实时双光束、恒温双冷检测器同时测定，保证极好的稳定性。

9.大样品室，标准配备液体吸光池。

10.快速简易的样品更换及各种附件安装。

11.标准配置浑浊样品测定位：于检测器前设置特殊的浑浊样品位，直接完成测定。

12.主机标准配置RS232接口和 USB接口。可连接各种附件。

13.基本性能：透光率、吸光度、浓度测定；全光谱扫描；动力学测定；单波长和多波长测定；线性和非线性校正及浓度测量；

14.行业分析方法包：生命科学分析方法包、水质分析方法包、食品及农业分析方法包、                              药物分析方法包、材料科学分析方法包、色度测量程序、涂层厚度测量程序…                               内含不少于100种分析方法

15.波长范围：≥190-1100nm

16.波长准确性：≥±0.1nm

17.波长精度：≥±0.02nm

★18.波长校正：内置氧化钬滤光片自动波长校正。

19.测量模式：能量（E）、吸光度（Abs）、透光率(%)、反射率(%)

★20.最快扫描速度：大于或等于12000nm/min

21.扫描程序：扫描速度和积分时间可选。

22.光谱带宽可调：0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 4 nm

23.光谱分辨率：2.3（甲苯-己烷溶液）

24.杂散光：< 0.01%T（NaNO2 ,340nm）

25.测光系统：实时双光束，石英涂层的非球面光学元件。

26.单色器：高性能闪耀凹面全息光栅，具有自动杂散光抑制功能。

★27.检测器：双冷光电二极管检测器（CDD ），peltier冷却，高信噪比，长时间的稳定性。

28.长期稳定性：≥±0.0005（500nm）

29.基线稳定性：≥±0.0001（RMS，500nm）

★30.光源：预校准氘灯、卤素灯。在较宽的波长范围内可编程智能换灯（300-450nm）

31.吸光度测量范围：-3A～3A

32.吸光度显示范围：-8A～8A

33.配置清单：

紫外可见光谱仪主机    1套

操作软件              1套

可变光程池架（1-5cm） 2支

浑浊样品测定位        2位

备用保险丝            1包

34.数据处理系统：品牌电脑；Windows7操作系统或以上；19〞液晶显示器或以上；DVD光驱；2G或以上内存；500G或以上硬盘，i5处理器或以上。

35.售后服务：免费进行仪器的安装, 调试, 及现场培训，仪器主机部分保修期为1年。